# 软件提交测试单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **隶属部门** | 产品开发部 | | **干系组** | 软件组、测试组 |
| **项目名称** | 682 | | **软件名称** | 整机软件 |
| **软件接口人** | 曾健 | | **测试接口人** | 王瑞强 |
| **提交测试时间** | 2015-09-29 | | | |
| **软件组经理意见** |  | | | |
| **测试组经理意见** |  | | | |
| **测试版本** | **版本号** | **版本描述** | | |
| 682\_V0.0.02\_150929\_Beta | 软件上一次测试版本号：682\_V0.0.01\_150923\_Beta  硬件版本号： V3.0  软件版本描述：修改以下几个部分：  【监测模块】  电池电量不足时，LED灯改为红灯常亮；电池充电时，LED灯改为绿灯闪烁。  【显示模块】  氧浓度显示，由原来的刷屏比较明显改为刷屏不明显；气道压显示，改为多大的气道压就亮对应的那一个气道压LED灯。  【报警模块】  报警静音时，报警静音LED灯改为黄灯常亮；设定报警设置值时，改为长按报警静音键，黄灯闪烁，表示保持当前氧浓度值和气道压值为报警设置值，且报警设置值每次关机重启后重新复位。  【关机模块】  由关机过程中屏幕、LED灯关了之后蜂鸣器任然响一个周期，改为屏幕、LED灯关了的时候，蜂鸣器也立马关闭。 | | |
| **备注** |  | | | |

注：

