# 软件提交测试单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **隶属部门** | 产品开发部 | | **干系组** | 软件组、测试组 |
| **项目名称** | 682 | | **软件名称** | 整机软件 |
| **软件接口人** | 曾健 | | **测试接口人** | 王瑞强 |
| **提交测试时间** | 2015-10-19 | | | |
| **软件组经理意见** |  | | | |
| **测试组经理意见** |  | | | |
| **测试版本** | **版本号** | **版本描述** | | |
| 682\_V0.0.03\_151019\_Beta | 软件上一次测试版本号：682\_V0.0.02\_150929\_Beta  硬件版本号： V3.0  软件版本描述：修改以下几个部分：  【开机模块】  开机自检增加氧电池检测。  【监测模块】  电池电量不足时，LED灯改为红灯闪烁。在电量低时接适配器再拔适配器不会出现红绿灯同时亮的情况。去除过压保护功能。增加气道压泄压功能。  【报警模块】  报警静音时，报警静音LED灯改为黄灯闪烁。在报警静音情况下，当有新的报警产生时，静音解除。气道压低压报警默认情况下改为0。蜂鸣器频率改为150HZ，LED报警灯闪烁频率改为2HZ。  【关机模块】  在长按3秒关机后，低氧报警灯不会再偶发亮下再熄灭，氧浓度变化时也不会再显示。 | | |
| **备注** |  | | | |

注：

